“蚌埠市中医医院影像数据服务软件”技术参数与性能要求

（征求意见稿）

| 序号 | 功能/性能 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冠脉CT影像处理软件 |  |
| ★1.1 | 医疗器械注册证 | 具备中华人民共和国医疗器械注册证，提供注册证复印件 |
| 1.2 | 并发显示 | 支持多人同时在线浏览，≥10并发。 |
| 1.3 | 钙化积分智能计算 | 具备积分计算（Agatston 积分），基于影像的 CT 值赋分、面积、体积、层厚等自动计算 |
| 1.4 | 钙化mask标记 | 支持在横断位图像上自动标记钙化斑块，并能使用不同颜色和纹理区分各血管分支的钙化区域。 |
| 1.5 | 冠脉钙化斑块分割 | 支持自动识别定位冠状动脉四个分支血管，即左主干（LM）、左前降支（LAD）、左回旋支（LCX）、右冠状动脉（RCA）的钙化区域。 |
| ★1.6 | 完全闭塞血管自动重建性能 | 完全闭塞血管的自动分割与重建成功率需达到或超过95%，平均后处理时间不超过3分钟，并需提供第三方机构测试结果或相关文献作为证明。 |
| 1.7 | 钙化标记显示与隐藏 | 支持钙化标记的显示和隐藏。 |
| 1.8 | 钙化积分快速翻页 | 钙化积分界面配备了滚动条，阅片时用户可便捷地快速翻页，同时该界面还支持播放功能，能够以预设的速度自动快速翻页。 |
| 1.9 | 钙化层面提示 | 支持对钙化斑块进行精确定位，并通过滚动条对钙化层面进行精准提示。 |
| 1.10 | 跨期相结果列表 | 提供跨期相结果列表，支持在当前期相中查看与其他期相的对比差异结果。差异结果涵盖狭窄分级的不同、有无心肌桥以及有无支架。 |
| 1.11 | 窗宽窗位调整 | 支持图像的窗宽、窗位调整。 |
| 1.12 | 适应窗口显示 | 支持图像的适应窗口显示。 |
| 1.13 | 正负片功能 | 支持图像正片和负片的显示功能 |
| 1.14 | 长度测量 | 支持长度测量功能，提供精确的长度信息。 |
| 1.15 | 新增/删除钙化灶与mask标记同步更新 | 在新增或删除钙化灶后，视图区域内的钙化灶相关标记将同步进行更新。 |
| 1.16 | 新增/删除钙化灶与病灶列表、报告同步更新 | 编辑评分结果后，钙化积分表将自动更新。新增或删除钙化灶时，病灶列表与报告结果会同步更新。 |
| ★1.17 | 搭桥血管生长及删除功能 | 具备在横断位上通过打点或涂抹方式对搭桥血管欠分割区域进行生长的功能，支持在CPR图像中，通过使用cut bar工具，自上而下删除搭桥血管段，需提供软件功能截图或文献证明。 |
| 1.18 | 右位心重建 | 支持一键右位心重建，并支持一键切换回左位心结果。 |
| 1.19 | 新增钙化灶功能 | 支持通过自由勾画目标区域来新增钙化灶。用户可在横断位图像上对目标区域进行勾画，软件将自动检测该层勾画区域内的钙化灶，并自适应地扩展至钙化灶的所有相关层面。 |
| 1.20 | 删除钙化灶功能 | 支持对目标区域进行自由勾画，从而精准删除钙化灶。 |
| 1.21 | 撤销、返回、重置和退出 | 记录新增或删除钙化灶的所有操作步骤，支持每一步的撤销或返回，提供一键还原至初始状态的功能，并且允许随时退出操作。 |
| 1.22 | ROI测量 | 支持ROI测量，提供包括面积、平均CT值、最大CT值、最小CT值及标准差在内的详细数据。 |
| ★1.23 | 钙化积分自定义测量 | 支持新增四大主支之外其他分支钙化灶的功能。通过“自定义测量”新增血管条目，并勾画计算钙化灶。同时，支持对新增血管进行自定义命名和删除操作，需提供软件功能截图或文献证明。 |
| 1.24 | 参数调节 | 支持钙化积分参数的灵活调节，涵盖CT值阈值、面积阈值及等质量校正因子。依据这些参数进行重新计算，并同步更新钙化积分结果。 |
| ★1.25 | 病人层面冠脉狭窄检测性能 | 冠状动脉狭窄检测算法的敏感度在患者层面达到90%以上，需提供第三方机构测试结果或相关文献作为证明。 |
| ★1.26 | 起源异常、支架、搭桥数据自动重建性能 | 针对起源异常数据，自动重建的成功率超过90%；对于包含支架的数据，自动重建的成功率亦超过90%；而对于搭桥数据，自动重建的成功率则超过75%。需提供第三方机构测试结果或相关文献作为证明。 |
| 1.27 | AI重置 | 支持一键重置到AI初始结果。 |
| 1.28 | 钙化积分编辑结果导出功能 | 支持新增或删除钙化灶后更新结果的导出功能，并支持自定义测量钙化积分结果的导出。 |
| 1.29 | 支持病例收藏及病例收藏管理 | 支持用户收藏病例，并可添加备注信息及收藏者信息；同时，用户能够管理已收藏的病例，将其保存至不同文件夹，并具备关键词筛选功能，以便高效查找所需病例。。 |
| 1.30 | 体积积分及质量积分 | 支持同步计算体积积分与质量积分 |
| 1.31 | 钙化积分智能报告 | 自动生成钙化积分文字报告，该报告涵盖患者基本信息及钙化积分的详细文本描述。系统可根据实际需求灵活配置描述规则，并支持文本复制功能。 |
| 1.32 | 结构化报告 | 可自动生成包含钙化积分具体数值、各分支血管钙化状况及风险评估等信息的结构化报告，便于临床医生便捷查看与精准解读。 |
| 1.33 | 钙化积分报告归档 | 支持将钙化积分的文字和表格报告归档至PACS系统。 |
| 1.34 | 钙化积分报告打印 | 支持钙化积分的文字和表格报告打印功能。 |
| 1.35 | 钙化积分导出功能 | 支持一键导出单期相、多期相或多病例的钙化积分值，并自动生成Excel表格。 |